惠州市第三人民医院意向采购项目需求书

- 采购内容

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助照明灯 | 31 | 台 |

- 主要功能或技术参数要求概述

- 辅助照明灯

1.采用医用级LED冷光源，内部LED灯珠采用串联连接线，减少内部接线数量，保证产品稳定耐用。

2.照明灯具有优异的稳定性，机械部分在各个位置都应稳定定位，可移动在任意位置停留，不产生漂移。

3.灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

4.灯头为超薄造型，灯头厚度不超过50mm。

5.具有双重控制功能：一种位于灯盘转轴处的发光薄膜控制面板，一种位于无菌手柄底部的按钮，两种方式均可调节照度大小。

6.▲无菌柄的最大安装力和拆卸力应不超过10 N，拆卸安装轻巧方便。（提供检测报告或说明书）

7.采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，360度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。

8.采用DC调光技术，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适，同时消除摄像时的明暗水波纹。

9.▲诊断照明灯发射的光通量在一个工作期间的变化不应超过20%，色温和显色指数保持恒定。（提供检测报告或说明书）

10.▲照度：7000-70000lux，照度5档调节。（提供检测报告或说明书）

11.▲显色指数Ra≥98。（提供检测报告或说明书）

12.诊断用照明灯的色温值大小固定，满足恒定色温为4350K。

13.光斑直径≥170mm。

14.▲辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.4±10%  mW/（m2·lux）。（提供检测报告或说明书）